| 文档编号 Document No. | DSA800(DSP) -VN |
| --- | --- |
| 页 数 Total Page No. | 8 |

DSA800(DSP) 版本说明书

(Version Notes)

| 编制人Author | 黄庆忠 | 发布日期 Release Date | 2013-01-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人 Approver |  | 批准日期 Approval Date |  |

RIGOL Technologies, Inc.

版权所有

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 修改描述 Modification Description | 作者 Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-12-10 | 00.01.00 | 正式发布版本 | 张颖华 |
| 2012-02-09 | 00.01.01 | 解决开机黑屏和无法打印问题。 | 黄庆忠 |
| 2012-02-10 | 00.01.01 | 解决开机初始化死机停留在TG和Auto灯亮的状态。 | 黄庆忠 |
| 2012-02-14 | 00.01.02 | 解决TG在RBW小于10kHz会出现只扫描一次的问题。 | 黄庆忠 |
| 2012-02-23 | 00.01.03 | 解决开机USB偶尔会无法识别的问题。 解决切换界面偶尔会死机问题。 解决在升级一半的时候重启会出现无法开机。 | 黄庆忠 |
| 2012-04-01 | 00.01.04.00.01 | USB\LAN连续发送命令会经常断开连接 Single模式，刻度类型为线性，保存迹线CSV文件数据不正确 VSWR测量打开，若干操作导致显示错误。 TG打开时，最小峰值搜索错误 解决Att为0，PA打开测得的幅度值误差较大 增加兼容修改的远程命令。 | 黄庆忠 |
| 2012-06-01 | 00.01.05.00.00 | PASS/FAIL增加限制线的相对值编辑功能。 解决有些机器当PA打开的时候会弹出超量程的提示消息的问题。 att为0，PA 打开时的FM 解调改进。 打开VSWR测试时，自动将TG的输出设置成0dBm。 U盘中保存的文件，连续读取两个不同文件时加载失败。 | 黄庆忠 |
| 2012-07-24 | 00.01.06.00.00 | TX1000的软件开关状态与菜单的状态是相反的。 切换点出刺(TG测量)。 快速按三下单次扫描，谱线会向左平移一个像素。 几台机器出现升级时Flash写操作和擦除操作失败的问题，导致开机不能启动，菜单、消息显示错误等问题 | 黄庆忠 |
| 2012-08-16 | 00.01.06.00.01 | 改进OBW和EBW的算法。 解决TG在切换点处有毛刺。 改进当U盘插入，按下打印键后直接选中U盘。 修改一条关于序列号无效的消息。 | 黄庆忠 |
| 2012-09-11 | 00.01.06.00.02 | 优化EMI辐射。 有时修改RBW会导致滤波器形状错误。 解决选件到期还能够用的问题。 | 黄庆忠 |
| 2012-09-18 | 00.01.06.00.03 | 同时安装三个试用版选件，一个到期，另外两个却可以使用。 当EMI选件未被激活，检波类型不能被使用。 | 黄庆忠 |
| 2012-11-28 | 00.01.06.00.04 | 解决在高低温时显示会错位的问题。 | 黄庆忠 |
| 2013-01-10 | 00.01.06.00.05 | 解决在没有切点时幅度会差2~3dB问题。 解决返修机器原先带TG改为不带TG时无法启动问题。 解决在Zerospan是扫描时间为20us时精度不够问题。 | 黄庆忠 |
| 2013-04-28 | 00.01.07.00.00 | 解决Socket无法通讯问题。 解决输入信号超量程后一直警告但是界面无法操作。 解决每次进行存储操作时间过长问题。 解决衰减器单次拼写错误问题。 | 黄庆忠 |
| 2013-05-16 | 00.01.07.00.01 | 解决LXI 1.4版本无法测试通过问题。 解决TX1000的软件开关与实际输出控制相反问题。 | 黄庆忠 |
| 2013-10-29 | 00.01.08.00.00 | LXI 1.4版本回退到1.3版本。 增加多国语言：韩语，日语，葡萄牙语，德语和波兰语。 | 黄庆忠 |
| 2013-10-31 | 00.01.08.00.01 | 解决一些拼写错误。 | 黄庆忠 |
| 2013-11-18 | 00.01.08.00.02 | 解决远程无法烧写校准数据的问题。 | 黄庆忠 |
| 2013-11-18 | 00.01.08.00.02 | 解决远程无法烧写校准数据的问题。 | 黄庆忠 |
| 2013-12-02 | 00.01.08.00.03 | 解决MarkerTable和PF显示不对问题。 | 黄庆忠 |

目录Catalog

1	版本编号 Version Number	4

2	发布时间 Release Date	4

3	交付物Deliverables	4

4	运行环境Runtime Environment	4

5	版本升级说明Update Instructions	4

6	功能变更Function Changes	5

7	此版本修改的BUG (Defects Fixed)	6

# 版本编号 Version Number

SW00.01.08.00.03

# 发布时间 Release Date

2013-12-02

# 交付物Deliverables

- DSA800版本说明书；

- 升级包；

# 运行环境Runtime Environment

- Main Board：01.04，兼容01.03（前期的50套样机）

- Power Board：01.01（2011-07-21）

- Key Board：01.00（2011-8-1）

- RF Board FPGA：00.05.00（2012-07-24）

- Digital Board FPGA：00.04.03（2012-11-28）

- CPLD：00.01.00（2011-12-09）

- MCU：00.03（2012-02-23）

- BOOT：00.01.03.00.00（2012-07-24）

- DSP：00.01.08.00.03（2013-12-02）

# 版本升级说明Update Instructions

[说明]

描述软件版本向前兼容性，即在以前哪些软件版本上可以升级。

（1）	当发生前后版本不兼容问题时，前后版本间用加粗有色线条隔开。

（2）	软件中红色细线：软件数据结构变化，导致用户数据可能不兼容，需要使用工具转换；

（3）	同一颜色的粗线：描述不同模块之间的兼容；不能跨粗线升级。

| DSP | BOOT | 数字FPGA | 射频FPGA | 主板 | 键盘板 | 电源板 | CPLD(Tag) | 电源MCU (Tag) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.01.00.00.00 (2011-12-12) | 00.01.00.00.00 (2011-12-10) | 00.03.00 (2011-12-9) | 00.02.00 (2011-12-9) | 01.03 (样机) | 01.00 (2011-8-1) | 01.01 (2011-7-21) | 00.01.00 (2011-12-9) | 00.02 (2011-12-9) |
| 00.01.01.00.00 (2012-02-09) | 00.01.01.00.00 (2012-02-09) | 00.04.00 (2012-02-09) |  | 01.04 (01.02) |  |  |  |  |
| 00.01.01.00.01 (2012-02-10) |  |  |  | 01.05 (01.03) |  |  |  |  |
| 00.01.02.00.00 (2012-02-14) |  |  | 00.03.00 (2012-02-14) |  |  |  |  |  |
| 00.01.03.00.00 (2012-02-23) |  |  |  |  |  |  |  | 00.03 (2012-02-23) |
| 00.01.03.00.01 (2012-02-28) | 00.01.02.00.00 (2012-02-28) |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.04.00.00 (2012-03-28) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.04.00.01 (2012-04-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.05.00.00 (2012-06-01) |  | 00.04.01 (2012-06-01) | 00.04.00 (2012-06-01) |  |  |  |  |  |
| 00.01.06.00.00 (2012-07-24) | 00.01.03.00.00 (2012-07-24) |  | 00.05.00 (2012-07-24) |  |  |  |  |  |
| 00.01.06.00.01 (2012-08-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.06.00.02 (2012-09-11) |  | 00.04.02 (2012-09-11) |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.06.00.03 (2012-09-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.06.00.04 (2012-11-28) |  | 00.04.03 (2012-11-28) |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.06.00.05 (2013-01-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.07.00.00 (2013-04-28) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.07.00.01 (2013-05-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.08.00.00 (2013-10-29) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.08.00.01 (2013-10-31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.08.00.02 (2013-11-28) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00.01.08.00.03 (2013-12-02) |  |  |  |  |  |  |  |  |

特殊说明：

（1）软件版本为00.01.01.00.00开始EBIU时钟变为100MHz，需要 Boot版本号为00.01.01.00.00以后的版本。升级可能导致序列号丢失，需要配合其他工具使用。

（2）主板版本号括号内的是实际仪器上显示的版本号。

# 功能变更Function Changes

[说明]

- 该版本增加，修改或取消的功能列表，E：增加Enhancements ；C：取消Cancellation ；M：修正Modification

- 新版本的变更描述表格在前面。

| Version：00.01.08.00.03 |  | Date：2013-12-02 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Solve the problem some spelling mistakes. |  | M |
|  | Temporary solution to the problem LXI communication is unstable. |  | M |
|  | Increased multi-language support, including Portuguese,German,Polish,Korean and Japanese. |  | E |
|  | Solve the problem marker table and PF don’t display correctly. |  | M |

| Version：00.01.07.00.01 |  | Date：2013-05-16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Solve the problem LXI cannot pass the test of version 1.4. |  | M |
|  | Solve the problem Opposite TX1000 software switch and the actual output control |  | M |
|  | Solve the problem unable to remotely by the socket communication. |  | M |
|  | Solve the problem input is out of range, the instrument can not operated. |  | M |
|  | Solve the problem input save operation takes too long. |  | M |
|  | Correct spelling errors, change ‘Input Attention ’to ‘Input Attenuation.’ |  | M |

| Version：00.01.06.00.05 |  | Date：2013-01-10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Optimize the EMI radiation. |  | M |
|  | Sometimes modify RBW to cause filter shape error. |  | M |
|  | Solve the problem of option expiration can also continue to use. |  | M |
|  | OBW measurement is not accurate. |  | M |
|  | EBW measurement is not accurate. |  | M |
|  | When you insert U disk, press the print button, the local disk is selected. |  | M |
|  | When the TG is open, the frequency of 900MHz at a small glitch. |  | M |
|  | Modify the message from “Invalid option serial number” to “Invalid license key” |  | M |
|  | The three trial version option installed at the some time, one options expire, the other two can continue to use. |  | M |
|  | When EMI option is not active, the detector type can not be used. |  | M |
|  | In the case of high and low temperatures, the LCD screen display error. |  | M |
|  | Solve the problem some point amplitude difference 2~3dB. |  | M |
|  | Solve the problem without TG machine can not start. |  | M |
|  | Solve the problem when Zero Span Marker accuracy is not enough. |  | M |

XXXX为项目名称，YYY为配置项

日期格式为YYYY-MM-DD

定义的版本号，不同项目的版本编号有所不同，一般定义规则为：硬件.FPGA.软件1.软件2.软件3；如果发布为FPGA，只需 硬件.FPGA；如果发布软件，必须为 硬件.FPGA.软件1.软件2.软件3

格式为YYYY-MM-DD，如2012-8-2

交付给发布对象的升级文件，烧录程序，代码或文档；（配置项），内容完整，为发布对象提供齐全的交付物，没有遗漏也没有冗余，说明清晰，详细说明每个交付物的内含物。

描述该交付物的运行环境，1嵌入式系统的运行环境包括硬件平台，FPGA平台和相关嵌入式系统版本等；2上位机系统的运行环境包括下位机系统版本、操作系统和运行配置等